公开招标文件

项目编号：QYHH2025-116

项目名称：英德市浛洸镇中心卫生院阴道镜及呼吸机采购项目

清远市恒辉招标有限公司  编制

日期：2025年12月

- 目   录

第一部分、投标邀请函	2

第二部分、采购项目内容	6

一、采购项目需求	7

二、采购项目商务要求	7

第三部分、投标人须知	17

一、说明	18

二、招标文件	19

三、投标文件的编制和数量	20

四、投标文件的递交	22

五、开标、评标和定标	23

六、质疑和投诉	25

七、合同的订立和履行	26

八、适用法律	26

九、评标方法、步骤及标准	26

第四部分、拟签订的合同文本	31

第五部分、投标文件格式	38

第一部分、投标邀请函

投标邀请函

项目概况 英德市浛洸镇中心卫生院阴道镜及呼吸机采购项目的潜在投标人应在清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号获取招标文件，并于2025年12月25日10时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QYHH2025-116

项目名称：英德市浛洸镇中心卫生院阴道镜及呼吸机采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：607,500.00元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 最高限价 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道镜 | 1台 | 详见采购文件 | 150,000.00元 | 否 |
| 2 | 无创呼吸机 | 1台 | 详见采购文件 | 159,500.00元 | 否 |
| 3 | 有创呼吸机 | 1台 | 详见采购文件 | 298,000.00元 | 否 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：以合同实际签订期限为准。

二、申请人的资格要求：

1.本项目的基本资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【详见投标文件格式资格承诺函】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【详见投标文件格式资格承诺函】。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：【详见投标文件格式投标承诺书】。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）【详见投标文件格式资格承诺函】

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【以资格审查人员于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，投标文件中需附有相关证明资料。】

（2）公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：①被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。③以联合体形式参与采购活动的供应商。【详见投标文件格式投标承诺书】

（3）①如供应商为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；②如供应商为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

（4）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

三、获取招标文件

时间：2025年12月05日至2025年12月11日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号

方式：现场获取（或邮寄，邮寄的以寄出时间为准）。获取时需提交《获取采购文件登记表》（下载地址：清远市恒辉招标有限公司网（http://www.qyhhzb.com/），加盖公章办理。

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月25日10时00分00秒（北京时间）

地点：清远市恒辉招标有限公司开标室（清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：英德市浛洸镇中心卫生院

地址：英德市浛洸镇公园路3号

联系方式：0763-2851235

2.采购代理机构信息

名称：清远市恒辉招标有限公司

地址：清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号

联系方式：0763-3783383

3.项目联系方式

项目联系人：李振杰

电话：0763-3783383

第二部分、采购项目内容

一、采购项目需求

注：

1.标示“★”符号的条款为不可负偏离条款。如投标人负偏离响应标示“★”符号的条款，其投标文件将被评定为无效。

2.标示“▲”符号的条款为重点评分条款。

3.★如所投产品属于第一类医疗器械，则必须提供有效的医疗器械备案证明复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；如所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供有效的医疗器械注册证明复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

4.本项目核心产品为：有创呼吸机。

（一）采购项目需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道镜 | 1台 | 详见采购文件 | 150,000.00元 |
| 2 | 无创呼吸机 | 1台 | 详见采购文件 | 159,500.00元 |
| 3 | 有创呼吸机 | 1台 | 详见采购文件 | 298,000.00元 |

（二）采购项目要求

阴道镜

1.整机要求

（1）投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过CFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证证明其符合要求。

▲（2）设备使用年限：10年。

2.具体参数

2.1.阴道镜镜头性能

（1）镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。

▲（2）支持1-60倍连续变倍。

（3）有效操作距离：150mm-350mm。

▲（4）视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)；景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。

▲（5）工作距离为20cm处光源中心温升≤1%。

▲（6）光斑直径≥Ø70mm，距离中心点70mm范围内照度均匀性≥90%，光源显色指数Ra≥90。

（7）空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%。

（8）防水按键设计，9按键扇形布局，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。

▲（9）可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，最高支持90分钟，并可在打印报告中显示时长标记。

▲（10）镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像功能，便于快速确定病变位置。

▲（11）设备具有两个独立的视频接口，与工作站集成一体，可供用户扩展显示镜头原始图像，无需通过转换器。

（12）采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定可靠性及操作的灵敏性。

- 2.2.阴道镜工作站性能参数

（1）具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。

（2）具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息。

▲（3）能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

（4）提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。

（5）提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。

▲（6）具有独立的历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查（提供证明文件并加盖厂家公章）。

▲（7）在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程。

▲（8）具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。

（9）可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

▲（10）具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作，满足用户对软件操作可追溯的需求。

- 2.3.工作站拓展功能及网络应用

（1）支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。

▲（2）具有DICOM 3.0数据交换接口。提供DICOM worklist，DICOM verify，DICOM storage，方便对接医院PASC系统，无需二次开发，可从PACS系统下载病人信息并将病人检查记录和报告发往PACS。

（3）可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统；支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理。

（4）支持局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。

（5）支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理。

▲（6）支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作。

（7）支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。

（8）支持示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供多向语音交流，方便教学。

3.配置要求

（1）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配： |  |  |  |
| 1 | 电子阴道镜镜头 | 1 | 个 |
| 2 | 直立支架 | 1 | 套 |
| 3 | 阴道镜工作站（包含台车、电脑主机、显示屏、Win10系统和阴道镜专业软件等） | 1 | 套 |
| 4 | 脚踏开关 | 1 | 个 |
| 5 | 打印机 | 1 | 台 |
| 6 | 喷墨打印纸 | 1 | 包 |
| 7 | 电源线 | 1 | 根 |
| 8 | 中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡各1） | 1 | 套 |

无创呼吸机

1.技术参数

▲（1）适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

▲（2）中文操作界面。

▲（3）采用内置低惯性数控涡轮供气，单肢管路通气，具有泄漏控制系统，具有近端压力监测系统对无创通气进行精准的监测。最大峰流速为280L/min。高达16 kHz的涡轮控制频率让流速跟随更快更精准，从而带给患者更加舒适的人机同步无创通气。

（4）具有精准的空氧混合器，氧浓度精确可调（21-100%）。适用于危急重症的患者的救治，可快速改善患者氧合。

（5）通气模式：

①持续气道正压通气模式CPAP

②自主通气模式S

③时控通气模式T

④自主/时控通气模式S/T

⑤压力控制/辅助通气模式P-A/C

⑥自主/时控通气+模式S/T+。其支持分开设置 S 模式和 T模式的目标压力，则可以避免 S 模式和 T 模式潮气量相差较大的问题，也避免了 T 模式下低通气的现象。

▲（6）具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速可达80L/min，并具有氧疗计时功能。满足序贯治疗的需求。

▲（7）呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。具有同步增强技术，融合压力、流速、涡轮感知的多信号触发、切换、漏气补偿技术让吸气努力识别更精准，人机同步更好，无创通气更舒适。

▲（8）具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。可吸痰前后增氧，避免患者血氧波动过大。

▲（9）具备自动漏气补偿功能，最大漏气量为120L/min的泄漏补偿能力让压力控制更稳。

（10）支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。

▲（11）具有通气管路的气密性测试功能。使得监测的参数更加精准，对任意品牌的管路、面罩都能监测得到病人端漏气量和总的漏气量。

▲（12）屏幕显示：多至3道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。设置参数与监测参数同屏显示，便于观察所设及所得，具有波形可以观察分析。

▲（13）实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，可图形化呈现。更加直观，便于观察。

（14）180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

▲（15）具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。便于进行教学和学术交流。

1.1.主要设置参数

（1）持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O

▲（2）吸气正压IPAP：4-50 cmH2O

（3）支持压力：4-50 cmH2O

（4）呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

（5）呼吸频率：1-60次/min

▲（6）吸气时间：0.2—5s

（7）氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

（8）压力上升时间：1- 6档可调

（9）延时升压时间：OFF，1-60min

1.2.监测参数

（1）气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测。

（2）潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测。

（3）呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测。

（4）实时提供监测参数120小时的趋势图、表分析，10000条事件记录；在查房、交接班时可以帮助临床老师快速全面掌握病情变化。

1.3.报警参数

▲（1）具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。

（2）分级报警和声光报警

（3）气道压力：过高/过低报警

（4）分钟通气量：过高/过低报警

（5）潮气量：过高/过低报警

（6）呼吸频率：过高/过低报警

（7）电源、气源中断报警

（8）电池电量低报警

（9）具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

1.4.配置要求

（1）配置清单/台

①呼吸机主机                                        1台

②呼吸机台车                                        1台

③吊臂                                              1个

④高压氧气管                                        1条

⑤湿化罐                                            1个

⑥湿化器                                            1个

⑦面罩                                              1个

⑧呼吸管路                                          1套

⑨氧疗鼻导管                                        1条

⑩说明书                                           1本

⑪电源线                                           1条

有创呼吸机

1.技术参数

（1）适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。

（2）整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

▲（3）具有动态肺视图，实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

（4）实时气源压力电子显示，主机内置一体化模块插件箱，支持升级CO2模块、SpO2模块、RM模块，即插即用。

（5）配置1块可充电锂电池，工作时间≥160分钟，吸气阀、呼气阀组件可拆卸，支持134℃高温高压蒸汽消毒。

（6）配置同品牌湿化器，具有电容触摸屏、蓝牙功能，湿化器支持非加热管路、加热管路，可在两种模式之间自动识别和切换，湿化器支持有创、无创和高流量给氧3种通气模式。

（7）配置通气模式：V-A/C、P-A/C、PRVC、V-SIMV、P-SIMV、PRVC-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV、AMV、VS通气模式等。

▲（8）AMV自适应支持通气模式，具有≥3个调节表盘直观进行通气提示。

▲（9）支持升级心肺复苏通气模式，具有电子吸气阻力阀开关（e-ITD），打开时可在心肺复苏的呼气阶段阻止气流进入患者肺部，增加胸腔负压，提供说明书证明。

（10）配置无创通气模式、高流量氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min。

（11）容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波。

▲（12）具有呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync＋），自动调节吸气、呼气触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性，减少手动调节参数。

（13）具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。

（14）具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。

▲（15）可支持双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。

（16）具有辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置，具有食道压滤波技术和食道压基线校准功能。

（17）支持Ccw胸壁顺应性、Clung肺顺应性监测，支持吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压（跨肺压差值）、吸气末食道压、呼气末食道压、食道压摆动值（食道压差值）、食道压力时间乘积、分钟食道压力时间乘积监测，。

（18）人机不同步事件分析支持实时、自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发、流速饥渴中的至少3种。

（19）支持人机不同步事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议。

（20）配置内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi。

▲（21）潮气量设置范围：2~4000ml。

（22）呼吸频率设置范围：1~100/min。

（23）吸呼比设置范围：4:1~1:10。

（24）吸气压力设置范围：1~100cmH2O。

（25）PEEP呼末正压设置范围：0~50cmH2O。

（26）压力触发灵敏度设置范围：-20~-0.5cmH2O，OFF。

（27）流速触发灵敏度设置范围：0.5~20L/min，OFF。

（28）呼气触发灵敏度设置范围：Auto，1~85%。

▲（29）气道压力监测：峰值压、平台压、平均压、呼末正压、驱动压等。

（30）分钟通气量监测：吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等。

（31）潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

（32）呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

▲（33）配置牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。

（34）配置机械能监测，监测范围：0.00~100.00J/min。

（35）气道压力：过高/过低报警。

（36）分钟通气量：过高/过低报警。

（37）潮气量：过高/过低报警。

（38）总呼吸频率：过高/过低报警。

（39）窒息报警，时间设置范围：5~60s。

▲（40）呼吸机支持升级与监护仪、输注泵、POC超声等设备联网通信至中心监护系统，可实现多设备参数、波形、报警等信息同屏显示。

▲（41）呼吸机支持升级与监护仪联网通信，呼吸机支持显示监护仪的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机，提供厂家盖章技术文件证明。

（42）呼吸机支持升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态、科室分布、使用率、出厂时间、工作时长等信息。

（43）配置清单

| 配置项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机 | 1 | 台 |
| 插件箱 | 1 | 个 |
| 氧传感器 | 1 | 个 |
| 蓝牙模块 | 1 | 个 |
| 湿化器 | 1 | 套 |
| 台车 | 1 | 辆 |
| 支撑臂 | 1 | 根 |
| 呼吸管路附件包 | 1 | 套 |
| 一次性细菌过滤器 | 1 | 套 |
| NIV面罩 | 1 | 个 |
| 氧疗鼻导管 | 1 | 套 |
| 成人模拟肺 | 1 | 个 |
| 气源软管 | 1 | 套 |
| 电源线 | 1 | 根 |
| 使用说明书 | 1 | 份 |
| 操作指南卡 | 1 | 份 |

二、采购项目商务要求

（一）供货要求

1、投标人所供设备须符合国家的相关规定，负责将所供设备送至采购人指定地点。

2、设备安装所涉及的有关零配件均由投标人提供。

（二）报价要求

1、投标人所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，如同时以人民币及外币报价，以人民币报价为准。

2、投标人应按照招标文件采购需求的内容、责任范围以及合同条款进行报价，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

（三）交货、完工期

1、合同生效之日起30个日历日内完成设备的交货、安装与调试，并经验收合格后交付采购人使用。

（四）验收要求

1、依照招标文件的要求和投标文件的承诺执行。

2、如招标文件没有特别说明，则按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

（五）质保期

1、如无特别说明，投标人所投的设备质保期均不少于1年。如生产制造商提供更优质服务，则按生产制造商的标准执行。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。保修期满后提供有偿终身维护保养服务，维修只收取零配件费用，免收维修人工费。

2、质保范围为产品自身的质量问题，人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3、质保期内，投标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

（六）售后服务

1、质保期内，所有设备保修服务方式为产品制造商上门质保，由此产生的一切费用均由投标人承担。

2、质保期内出现不明故障，投标人必须在30分钟内响应，4小时内有明确的解决方案。如故障不能通过电话解决，投标人在接到采购人维修通知后8小时内到达现场维修，否则，构成违约并承担违约责任。若在72小时内仍未能有效解决，投标人须免费提供同档次的设备给采购人临时使用。

3、设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，投标人须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。维修时间超过24小时，每逾期1天，质保期延长2天。质保期内维修不超过3次（人为因素、自然因素造成的故障除外），否则，从第4次维修结束日起重新计算质保期。

4、质保期后，投标人提供合同项下设备的维修服务，具体收费标准由双方协商确定。

5、投标人须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

6、投标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

（七）付款方式

第一期：签订合同后，设备到货，并经采购人确认之日起90个日历日内，向中标人支付合同总价款的30%；

第二期：采购人签署验收合格确认文件之日起180个日历日内，向中标人无利息支付合同总款的70%。

注：采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三部分、投标人须知

一、说明

(一)适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

(二)定义

1．“采购人”是指：英德市浛洸镇中心卫生院。

2．“采购代理机构”是指：清远市恒辉招标有限公司。

3．“监管部门”是指：采购中依法享有监督管理本采购项目的机构。

4．“投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织，或称“供应商”。

5．合格的投标人

(1)符合招标文件规定的申请人的资格要求。

(2)符合法律、法规相关要求。

6．“中标人”是指：经法定程序确定并授予合同的投标人。

7．“法定代表人”是指：依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。即法人机构营业执照登记并依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的主要负责人（如：工厂的厂长、公司的董事长或总经理等）。

8．“负责人”是指：非法人机构营业执照登记并对该机构负有经营管理责任的人员，如分公司负责人，或个体户的经营者或投资人等。

(三)合格的货物和服务

1．“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。如招标文件中没有提及招标货物来源地，投标人所投的货物均应是合法生产、符合国家有关标准要求、实质性响应招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求的本国货物。

2．“服务”是指：除货物和工程以外的其他采购对象。其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如有，由此引起的一切责任由投标人承担。

4．如无特别说明，本项目不允许中标人分包。允许中标人分包的，投标人须在投标文件中载明分包承担主体。分包承担主体当具备相应的资格条件，且不得再次分包。

(四)投标费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本项目向中标人收取代理服务费。代理服务费定额收取，代理服务费为人民币壹万元整（￥10,000.00）。中标人须于收到采购代理机构结果通知之日起三个工作日内以汇款（或现金）方式向采购代理机构支付项目的代理服务费。

二、招标文件

(五)招标文件的构成

1．招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)投标邀请函。

(2)采购项目内容。

(3)投标人须知。

(4)拟签订的合同文本。

(5)投标文件格式。

(6)在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等。

2．投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充通知、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件各方面都做出实质性响应，其投标文件将被评定为无效。

(六)招标文件的澄清

1．投标人认为招标文件的内容损害其权益，可以为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内向采购人或采购代理机构提出疑问或质疑。

2．在规定的时间内，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（包括纸质的文件、信件、电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等数据电文）在规定的时间内通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人要求澄清的内容予以答复（或以法定网站上公告方式通知，由投标人自行下载），必要时，采购人或采购代理机构将组织相关专家进行论证。采购人或采购代理机构认为质疑理由成立，应当修改招标文件或重新组织采购活动。

3．投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问，采购人或采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(七)招标文件的修改

1．无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，但采购标的和资格条件除外。

2．修改内容是招标文件的组成部分，采购代理机构将以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由投标人自行下载）所有获取了招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

3．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由投标人自行下载）所有获取了招标文件的投标人；不足十五个日历日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制和数量

(八)投标的语言

投标人提交的投标文件以及与采购人或采购代理机构就投标有关的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷资料可以用另一种语言，但对应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

(九)投标文件的构成

投标文件构成应符合法律法规及招标文件的要求。

(十)投标文件编制

1．投标人须按招标文件提供的投标文件格式及要求编写并提交完整的投标文件。投标文件须包括“第一册”和“第二册”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

2．投标人必须对项目整体进行投标。如投标人对招标文件中多个包（组）进行投标，其投标文件可按每个包（组）的要求分别进行编制。

3．投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

4．投标人必须对投标文件提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

5．如因投标文件填报内容不详，或没有提供招标文件要求的资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

(十一)投标报价

1．投标人所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，如同时以人民币及外币报价，以人民币报价为准。

2．投标人应按照招标文件“采购项目需求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价,并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；投标总价中也不得缺漏招标文件要求的内容，否则，其投标文件将被评定为无效。

3．《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

(1)对于报价免费的项目必须标明“免费”。

(2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

(3)应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

4．每一种规格的货物或服务只允许有一个报价，否则，其投标文件将被评定为无效。

5．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间内现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如投标人不能证明其报价的合理性，其投标文件将被评定为无效。

(十二)备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件将被评定为无效。（招标文件允许有备选方案参加投标的除外）

(十三)联合体投标（本项目不接受联合体参与）

1．两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标，则联合体各方均应提交相关的资格文件、联合体协议并注明主办人。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独或组成新的联合体在同一项目中投标。

2．如投标人以联合体形式参加投标，联合体各方均应当符合招标文件规定的基本资格要求条件；如采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3．组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

(十四)投标人资格证明文件

1．投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

2．资格证明文件必须真实有效。

3．如供应商没有按招标文件要求提供证明材料，但提供了互联网或者相关信息系统在线查询指引，且经采购代理机构核查情况属实，视为响应招标文件要求。

(十五)产品合格性

投标人应递交能证明其所投产品合格性和符合招标文件规定的证明材料。

(十六)保证金（本项目不要求缴纳投标保证金）

(十七)投标的截止期和有效期

1．采购代理机构拒绝接收投标人在投标截止时间后递交的任何文件（评标委员会在评审时要求澄清的文件除外）。

2．采购人可以根据实际情况，通过修改招标文件方式酌情延长投标截止期。延长投标截止期后，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3．投标有效期为从提交投标文件的截止之日起算90个日历日。如投标人承诺的投标有效期比规定时间短，其投标文件将被评定为无效。

4．特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。如投标人拒绝延长其投标有效期，其投标保证金将按规定进行退还；如投标人同意延长其投标有效期，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

(十八)投标文件的数量和签署

1．投标文件“第一册”须一式三份（正本一份和副本二份）；投标文件“第二册”须一式五份（正本一份和副本四份）。投标人应承担份数不足而产生的任何后果。

2．投标文件的每一页都应由投标人代表用姓或姓的首字母亲笔签字（或加盖投标人公章），或加盖骑缝投标人公章，否则，所涉的有关文件、资料将面临被评定为无效的风险，由此产生的一切责任由投标人承担。

3．投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。如副本与正本不符，以正本为准。

4．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在投标文件中。

5．投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

6．投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则，其投标文件将被评定为无效。

7．投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（或投标）专用章等代替，否则，其投标文件将被评定为无效。

四、投标文件的递交

(十九)投标文件的密封和标记

1．投标人可将投标文件正本、副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2．信封或外包装上可注明项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。

3．如未按要求密封和标记，采购人或采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

4．采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

(二十)投标文件的修改和撤回

1．投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2．投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或采购代理机构。

3．投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

(二十一)开标

1．采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标，欢迎投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

2．开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3．采购代理机构做好开标记录，开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

(二十二)评标委员会的组成

评标由采购代理机构依照采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。

(二十三)投标文件的初审

1．资格性检查：公开招标采购项目开标结束后，招标人或者代理机构按规定对投标人递交的“投标文件：第一册”进行资格性审查，审查合格的投标人才能进入下一阶段评审。如合格投标人不足三家，项目作废标处理。

2．符合性检查：评标委员会对通过资格性检查的投标人依法审查其投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否实质性响应招标文件的商务、技术要求等。如合格投标人不足三家，项目作废标处理。

3．投标人数量的认定

(1)如采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标，按一家投标人计算。以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则推荐参加评标的投标人。

(2)如采用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标，按一家投标人计算。通过资格审查、符合性审查的投标人均可进入综合评分阶段。

4．在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质性响应招标文件的要求。实质性响应是指与招标文件载明的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

5．在资格性、符合性检查时，如发现投标人存在下列情形之一，其投标文件将被评定为无效：

(1)投标总报价超出本项目(包)采购预算，或最高限价。

(2)投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求。

(3)未按照招标文件规定要求签署、盖章。

(4)投标文件无法定代表人(负责人)签字或签字人无法定代表人(负责人)有效授权。

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录。

(6)投标时，两家或以上公司同一法定代表人或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，且同时参与同一采购项目的投标活动。

(7)串通投标。有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

5)不同投标人的投标文件相互混装。

(8)对招标文件标示“★”符号条款负偏离响应。

(9)存在招标文件规定被评定为无效的情形。

(10)不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

(二十四)投标文件的澄清

1．评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2．投标文件报价出现前后不一致，按照下列规定修正：

(1)开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准。

(2)大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准。

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

(5)如同时出现两种以上不一致，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定,经投标人确认后产生约束力。如投标人不确认，其投标文件将被评定为无效。

3．投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

(二十五)投标的评价

评标委员会对通过资格性和符合性检查的投标文件进行比较与评价。

（二十六）价格扣除相关要求

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

(二十七)授标

1．评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准对投标文件进行评审，提出书面的评标报告。

2．推荐

1)评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

3．采购人在法定时间内按评标报告确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

4．中标人确定后，采购人或采购代理机构将在指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

5．在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当告知其未通过的原因。如采用综合评分法评审，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

六、质疑和投诉

(二十八)质疑

1．如供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑的提出和答复应遵循《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的有关规定。

2．质疑函应按照财政部规定的格式执行，否则，因此引起的一切不利结果由投标人承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

3．供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或采购代理机构可以不予受理。

(二十九)投诉

1．如质疑供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。投诉的提起和处理应遵循《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的有关规定。

2．投诉书应按照财政部规定的格式执行，否则，因此引起的一切不利结果由投标人承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

七、合同的订立和履行

(三十)合同的订立

1．如无特殊说明，中标人应当自中标通知书发出之日起七个工作日内提供合同初稿给采购人审核。

2．采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件的承诺作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，也不得向中标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

(三十一)合同的履行

1．采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。如采购合同需要变更，采购人应将有关合同变更内容以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

2．采购合同履行中，如采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同后必须按照相关规定备案。

八、适用法律

(三十二)适用法律

1．采购人或采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用招标文件要求及其配套的法规、规章、政策。

2．本项目招标文件的最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

九、评标方法、步骤及标准

(三十三)评标方法

本项目评标采用 综合评分 法进行评审。

(三十四)评标步骤

1．资格性、符合性检查（详见附件1、2）。

2．比较与评价：商务评价；技术评价；价格评估（详见附件3）。

3．推荐中标候选人名单。

附件1

资格性检查表

| 序号 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 详见投标文件格式资格承诺函。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 详见投标文件格式资格承诺函。 |
| 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 详见投标文件格式投标承诺书。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）【详见投标文件格式资格承诺函】 |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | 供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【以资格审查人员于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，投标文件中需附有相关证明资料。】 |
|  |  | 公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：①被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。③以联合体形式参与采购活动的供应商。【详见投标文件格式投标承诺书】 |
|  |  | ①如供应商为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；②如供应商为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
|  |  | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

注：

1.投标人须按此表的内容提供相关加盖公章的证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效。

2．不通过“资格性检查”的投标人，不得参加以后阶段的评审。

附件2

符合性检查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标总报价没有超出本项目预算金额（或没有超出最高限价）。 |
| 2 | 已按招标文件要求递交完整的投标文件。 |
| 3 | 没有出现串通投标的情况。 |
| 4 | 没有发现招标文件规定的其他被评定为无效的情况。 |

注：

1．投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效。

2．不通过“符合性检查”的投标人，不得参加以后阶段的评审。

附件3

评分细则附表

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 注：1．“评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。 |  |
| 技术 部分 | 55分 | 19.5分 | 根据投标人对本招标文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）采购项目要求”响应情况进行评分。 | 标示“▲”符号条款:完全响应或优于招标文件要求得19.5分，每负偏离一项扣0.5分，最高扣至本项得0分。（注：一个标示“▲”符号条款作为一项。） |
|  |  | 23.5分 | 根据投标人对本招标文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”之“（二）采购项目要求”响应情况进行评分。 | 非标示“▲”符号条款（共75项）：完全响应或优于招标文件要求的得23.5分；响应得分按以下公式计算:得分=（投标人满足采购项目要求条款的数量÷75）×23.5（注:计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。） 【注：“采购项目要求”项下的每1个序号形式为“（1）（2）（3）........”作为一项。）】 |
|  |  | 12分 | 项目实施方案 | 评审说明： 根据投标人提供的项目实施方案（包括①进度计划方案；②安装调试方案；③质量保证方案）按以下量化指标和对应分值进行评审计分： 量化指标： ①提供了清晰的供货计划及进度保障措施的，且优于采购人交付使用时间要求； ②制定了详细的安装方法、调试方法，对影响项目安装调试的关键工序，有提出相应的解决措施； ③制定了设备生产质量保证措施、设备供货质量保证措施及设备安装调试质量保证措施，各保证措施能保障设备通过验收的。 对应计分分值： 对照上列①至③项量化指标，每项按对应分值进行评分： ①完全符合要求的，得4分； ②部分符合要求的，得2分； ③完全不符合要求或未提供方案的，得0分。 本项“项目实施方案”评审因素汇总（①至③项），满分12分。 |
| 商务 部分 | 15分 | 8分 | 售后服务方案 (8.0分) | 评审说明： 根据投标人提供的售后服务方案（包括①售后服务体系；②售后服务重点、难点分析）按以下量化指标和对应分值进行评审计分： 量化指标： ①售后服务体系完整规范，包括培训内容及形式明确、能够提供专业的维修售后团队、售后巡查时间清晰； ②根据项目特点，提出了售后的重点、难点分析，制定了相应的解决服务措施。 对应计分分值： 对照上列①至②项量化指标，每项按对应分值进行评分： ①完全符合要求的，得4分； ②部分符合要求的，得2分； ③完全不符合要求或未提供方案的，得0分。 本项“售后服务方案”评审因素汇总（①至②项），满分8分。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人在接到采购人维修通知后到达现场维修的时间情况进行评分。【该项评分以提供承诺函或商务要求响应表作为评审依据。】 | 承诺到达现场的时间≤4小时的，得4分。 |
|  |  |  |  | 4小时＜承诺到达现场的时间≤6小时的，得2分。 |
|  |  |  |  | 6小时＜承诺到达现场的时间≤8小时的，得1分。 |
|  |  |  |  | 承诺到达现场的时间＞8小时的，得0分。 |
|  |  | 3分 | 根据所投产品（阴道镜或无创呼吸机或有创呼吸机）自2022年1月1日起至本项目投标截止时间止的销售业绩进行评分（有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准）。【该项评分以提供合同关键页（包括采购内容、签约日期、双方盖章）作为评审依据。】 | 每提供1个销售业绩的，得1分；最高得3分。 |
|  |  |  |  | 注：①所投产品（阴道镜或无创呼吸机或有创呼吸机）指投标人拟投入本项目的产品，产品信息须包含品牌及型号；②合同乙方可以为投标人或制造商或其他供应商。 |

注：投标人提供的证明文件须真实、有效。

第四部分、拟签订的合同文本

合 同 书

项目编号：QYHH2025-116

项目名称：英德市浛洸镇中心卫生院阴道镜及呼吸机采购项目

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充和调整。

合同

甲方：英德市浛洸镇中心卫生院                    乙方：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

地址：                                          地址：

根据           （项目编号：       ）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》、及有关法律、法规要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... | ........... |  |  |  |  |  |

总金额包括了设备及随机附件、包装、税费、运费、安装调试、资料、质保期维修等全部税金费用（甲方不再另付任何费用及税费）。

二、合同金额

合同金额为人民币大写：        （￥：      元）。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：

2.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

2.2符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2.3货物来源国官方标准。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同生效之日起30个日历日内完成设备的交货、安装与调试，并经验收合格后交付采购人使用。

2.交货方式：乙方送货上门至甲方指定交货地点。

3.交货地点：英德市浛洸镇中心卫生院 指定地点  。

五、付款方式

第一期：签订合同后，设备到货，并经甲方确认之日起90个日历日内，向乙方支付合同总价款的30%；

第二期：甲方签署验收合格确认文件之日起180个日历日内，向乙方无利息支付合同总款的70%。

注：甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1.乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同的要求。所有设备要求原厂商现场验货、安装和测试，并提供验收证明。每台货物上均应钉铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。乙方应提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件。

2.合同设备免费整机及附件保修期：质保期为    年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包培训、包维护保养（用户单位验收合格之日起计算）；保修期满后提供有偿终身维护保养服务，维修只收取零配件费用，免收维修人工费。

3.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。

4.下列情况乙方不负责免费保修：

4.1不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

4.2擅自改装设备；

4.3各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

5.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务。

6.质保期内出现不明故障，乙方必须在     分钟内响应，     小时内有明确的解决方案。如故障不能通过电话解决，乙方在接到甲方维修通知后    小时内到达现场维修，否则，构成违约并承担违约责任。若在    小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备甲方临时使用。设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，乙方须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。维修时间超过24小时，每逾期1天，质保期延长2天。质保期内维修不超过3次（人为因素、自然因素造成的故障除外），否则，从第4次维修结束日起重新计算质保期。

7.    年内免费保修（从设备验收合格正常使用之日起），均由乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

8.因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的。鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

9.乙方为甲方提供操作及维护培训。设备到场后，工程师上门安装并进行现场培训操作及保养工作，操作培训直到买方操作人员熟练掌握操作为止；主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

10.乙方提供的设备必须有维护维修手册、软件备份、故障代表码、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

七、安装与调试

乙方必须依照双方协定的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

1.依照招标文件的要求和投标文件的承诺执行。如招标文件没有特别说明，则按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。设备必须为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方应当自乙方履行完合同义务之日起10～15个工作日内组织验收。验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由广东省质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方应在三个月内向甲方偿付相当于总货款的百分之一（1%）的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的1%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的1‰向乙方偿付违约金。

4.乙方所交设备品名、型号、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修、包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

5.由于设备故障的原因（人为操作错误除外）造成工作人员、病人及其家属伤亡等一切损失、费用均由乙方负责。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后15日内（在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题）。向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担.

十三、索赔

1.对货物质量异议，甲方有权根据有关规定部门的鉴定结果向乙方提出索赔。

2.乙方对偏差负有责任，而甲方在检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

2.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接、间接损失费用。同时, 乙方应相应延长所更换货物的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后30日内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从预付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

十四、其它

1.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承 担相应责任。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

3.本合同合计    页A4纸张，缺页或多页之合同均为无效合同。

4.合同正本   份，甲方持   份，乙方持   份，具有同等法律效力，合同自签字之日起即时生效。

甲方： (盖章)                           乙方：  (盖章)

法人代表：                              法人代表：

签约代表 ：                             签约代表 ：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户行：

开户账号：

签约地点：

签约日期：    年     月      日         日期：      年      月      日

第五部分、投标文件格式

另册：

第一册：资格性文件

第二册：自查表、符合性文件、商务部分、技术部分、价格部分、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函